# R60ABD1 60G毫米波呼吸睡眠雷达 完整技术手册

## 1. 产品概述

R60ABD1是一款基于60GHz毫米波雷达技术的呼吸睡眠监测模组。它采用调频连续波（FMCW）雷达体制，通过发射60GHz频段电磁波并接收人体反射信号，经解调、放大、滤波和ADC处理，在MCU中对回波信号的幅度、频率和相位进行解算，实现对**人体存在感知**、**运动感知**、**呼吸频率**、**心跳频率**及**睡眠状态**的实时监测。

本雷达是一个自成体系的隔空感知传感器，由射频天线、雷达芯片和高速MCU组合而成。它不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃和光照等环境因素影响，能穿透衣物、窗帘、薄木板和玻璃等非金属材质进行探测，尤其适合在人体完全静止状态下进行呼吸和心跳的微动检测。

### 1.1 核心特点

*   **非接触式监测**：无需穿戴设备，通过雷达波实现隔空探测。

*   **双工作模式**：

*   **实时探测模式**：用于快速功能体验和测试；要求人员正对雷达距离1m静止不动，进行测试。

*   **睡眠探测模式**（默认）：用于整晚睡眠监测，输出详细的睡眠分析报告。

*   **数据输出丰富**：包括有人/无人状态、人体静止/活跃、体动幅度、人体距离/方位、呼吸/心跳数值及波形、睡眠分期（清醒/浅睡/深睡）、睡眠时长、睡眠质量评分（0-100分）及评级（较差/一般/良好）。

*   **异常告警**：支持睡眠异常（不足/过长/异常无人）、异常挣扎、无人超时等状态上报。

*   **环境适应性强**：不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘和光照影响。

*   **隐私安全**：无摄像头、无图像、不依赖云端，所有数据本地处理。

## 2. 技术规格

### 2.1 性能参数

| 参数项 | 规格说明 |

| :--- | :--- |

| **雷达体制** | 60GHz FMCW（调频连续波） |

| **探测模式** | 实时探测模式 / 睡眠探测模式（默认） |

| **呼吸检测距离** | 最远约 1.5 米 |

| **睡眠/存在检测距离** | 最远约 2.5 米 |

| **波束覆盖范围** | 水平 40° × 俯仰 40° 的立体扇形区域 |

| **供电电压** | 5.0V DC（典型值），范围 4.5V - 5.5V |

| **供电电流** | 需 ≥ 200mA |

| **电源纹波** | ≤ 100mV |

| **通信接口** | UART TTL电平（3.3V） |

| **通信波特率** | 115200 bps |

| **数据位/停止位/校验** | 8位 / 1位 / 无 |

| **安装高度** | 高于床面 0.8m - 1.0m |

| **安装角度** | 以 30° - 45° 斜向下倾斜，推荐 45° |

### 2.2 模块引脚定义

模块提供两个接口，引脚间距2.54mm。

| 接口 | 引脚 | 名称 | 描述 | 典型值 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **接口1** | 1 | 5V | 电源输入正端 | 5.0V |

| | 2 | GND | 地 | |

| | 3 | RX | 串口接收 | 3.3V TTL |

| | 4 | TX | 串口发送 | 3.3V TTL |

| | 5 | GP1 | 备用扩展引脚 | |

| | 6 | GP2 | 备用扩展引脚 | |

| **接口2** | 1 | 3V3 | 3.3V输入电源 | |

| | 2 | GND | 地 | |

| | 3 | SL | 保留 | |

| | 4 | SD | 保留 | |

| | 5 | GP3 | 备用扩展引脚 | |

| | 6 | GP4 | 备用扩展引脚 | |

| | 7 | GP5 | 备用扩展引脚 | |

| | 8 | GP6 | 备用扩展引脚 | |

**注**：GP1~GP4为参数选择控制端，可根据用户需求重定义；所有输出信号均为3.3V TTL电平。

## 3. 功能点详解（DP1~DP20）

模块通过UART协议上报以下功能点数据。上报方式分为“状态变化时上报”、“定时主动上报”和“查询回复”三类。

### 3.1 基础探测功能

| 功能点 (DP) | 功能描述 | 上报方式/范围 |

| :--- | :--- | :--- |

| **DP1** | **有人/无人**（存在信息） | 状态变化上报；无人→有人 0.5s内上报；有人→无人 40s输出无人状态 |

| **DP2** | **有人静止/有人活跃**（运动信息） | 状态变化上报；静止活跃切换，0.5秒以内上报 |

| **DP3** | **人体距离**（非主要功能-输出精度不高） | 2秒上报一次；单位cm，范围0~65535cm |

| **DP4** | **体动幅度参数** | 1秒上报一次；范围0~100（具体参考体动幅度参数输出说明） |

| **DP5** | **人体方位** (X,Y,Z) （非主要功能-输出精度不高） | 2秒上报一次；6byte，每2byte代表一个方向(x,y,z)；单位cm；方位信息有正负；每个方向的2byte16进制数据转换成2进制数据16位数，首位为0表示为负，首位为1表示为正，剩余的15位按照高位在前转换成十进制即得到具体坐标值 |

### 3.2 呼吸与心跳监测功能

| 功能点 (DP) | 功能描述 | 上报方式/范围 |

| :--- | :--- | :--- |

| **DP6** | **心跳数值** | 上报方式：3s输出一次数据；数值范围：50~120 |

| **DP7** | **心率波形**（默认关闭上报，需要打开波形上报开关） | 上报方式：1s输出一次数据；数值范围：0~255；5个字节代表实时1s内5个数值，为真实值+128（让曲线的显示整体于坐标轴中间，更好显示体验） |

| **DP8** | **呼吸数值** | 上报方式：3s输出一次数据；数值范围：0~45 |

| **DP9** | **呼吸信息** | 上报方式：状态变化时上报；呼吸过高：>25次/min；呼吸过低：<10次/min；正常：10≤x≤25次/min；无：无人时的默认状态 |

| **DP10** | **呼吸波形**（默认关闭上报，需要打开波形上报开关） | 上报方式：1s输出一次数据；数值范围：0~255；5个字节代表实时1s内5个数值，为真实值+128（让曲线的显示整体于坐标轴中间，更好显示体验） |

### 3.3 睡眠监测功能

| 功能点 (DP) | 功能描述 | 上报方式/范围 |

| :--- | :--- | :--- |

| **DP11** | **入床/离床** | 上报方式：状态变化时上报；离床到入床：满足入床能量条件上报；入床到离床：30s左右输出离床状态 |

| **DP12** | **睡眠状态**（清醒/浅睡/深睡） | 上报方式：入床状态下，10min输出一次数据 |

| **DP13** | **清醒时长/浅睡时长/深睡时长** | 上报方式：入床状态下，跟随10min的睡眠状态输出对应的时长最新数据；单位：分钟；时长范围：0~65535 |

| **DP14** | **睡眠质量评分** | 睡眠过程结束时上报该段睡眠的评分，评分为0~100分 |

| **DP15** | **睡眠综合状态上报** | 上报方式：十分钟上报一次；包含功能点：存在：1有人0无人；睡眠状态：3离床(无人)2清醒1浅睡0深睡；平均心跳、呼吸：10分钟内检测的平均值；翻身次数：处于浅睡或深睡的翻身次数；大幅度体动占比：数值为0~100；小幅度体动占比：数值为0~100；呼吸暂停次数：输出10分钟呼吸暂停次数（暂无） |

| **DP16** | **睡眠质量分析上报** | 上报方式：当判断为睡眠过程结束时上报整晚的睡眠统计数据；包含功能点：1B睡眠质量评分数值范围：0~100；2B睡眠总时长数值范围：0~65535单位：分钟；1B清醒时长占比数值范围：0~100；1B浅睡时长占比数值范围：0~100；1B深睡时长占比数值范围：0~100；1B离床时长数值范围：0~255；1B离床次数数值范围：0~255；1B翻身次数数值范围：0~255；1B平均呼吸数值范围：0~25；1B平均心跳数值范围：0~100；1B呼吸暂停次数数值范围：0~10（暂无） |

| **DP17** | **睡眠异常上报** | 上报方式：状态变化时上报；睡眠不足：睡眠时长<4h；睡眠过长：睡眠时长>12h；异常无人：睡眠状态下，存在探测30min无人；无：睡眠时长正常或者无人离床状态时 |

| **DP18** | **异常挣扎上报** | 上报方式：状态变化时上报；状态正常：开关打开时，且不满足挣扎条件时上报；状态异常：开关打开时，且满足挣扎条件时上报；无：开关关闭时 |

| **DP19** | **无人计时上报** | 上报方式：状态变化时上报；状态正常：开关打开时，且无人时长正常时上报；状态异常：开关打开时，且无人时长异常时上报；无：开关关闭时 |

| **DP20** | **睡眠质量评级上报** | 上报方式：状态变化时上报；针对上报的睡眠评分进行分级；当评分>0时，1~60是较差；61~75是一般；76~100是良好 |

### 3.4 体动幅度参数输出详细说明

| 体动幅度参数 | 状态描述 |

| :--- | :--- |

| 0% | 无人环境 |

| 1% | 静止（睡眠），只有呼吸而没有肢体运动 |

| 2%-30% | 微动作，只有轻微头部或者肢体小运动 |

| 31%-60% | 走动/快速肢体运动，比较慢速的身体移动 |

| 61%-100% | 跑动/近距离大动作，快速身体移动 |

## 4. 完整通信协议

### 4.1 串口基本参数

*   **电平**：TTL (3.3V)

*   **波特率**：115200 bps

*   **数据位**：8

*   **停止位**：1

*   **校验位**：无

### 4.2 帧结构定义

| 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验码 | 帧尾 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 0x53, 0x59 | 1 Byte | 1 Byte | 2 Byte | n Byte | 1 Byte | 0x54, 0x43 |

**字段详细说明**：

*   **帧头**：2Byte，固定为0X53，0X59。

*   **控制字**：1Byte（功能类别标识）

*   0x01 - 心跳包标识

*   0x02 - 产品信息

*   0x03 - OTA升级

*   0x05 - 工作状态

*   0x07 - 雷达探测范围信息

*   0x80 - 人体存在

*   0x81 - 呼吸检测

*   0x84 - 睡眠监测

*   0x85 - 心率监测

*   **命令字**：1Byte（对当前数据内容进行标识）

*   **长度标识**：2Byte，等于数据的具体字节长度

*   **数据**：nByte，根据实际功能定义

*   **校验码**：1Byte（校验码计算：帧头 + 控制字 + 命令字 + 长度标识 + 数据，所有字节累加和取低八位）

*   **帧尾**：2Byte，固定为0X54，0X43。

### 4.3 完整系统功能协议表

#### 4.3.1 心跳包功能（控制字0x01）

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 心跳包上报 | 上报 | 53 59 | 01 | 01 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 心跳包查询 | 下发 | 53 59 | 01 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 心跳包查询回复 | 回复 | 53 59 | 01 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 模组复位 | 下发 | 53 59 | 01 | 02 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 模组复位上报 | 上报 | 53 59 | 01 | 02 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

#### 4.3.2 产品信息功能（控制字0x02）

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 产品型号上报 | 上报 | 53 59 | 02 | 01 | len | len B 产品信息 | sum | 54 43 | |

| 产品ID上报 | 上报 | 53 59 | 02 | 02 | len | len B 产品ID | sum | 54 43 | |

| 硬件型号上报 | 上报 | 53 59 | 02 | 03 | len | len B 硬件型号 | sum | 54 43 | |

| 固件版本上报 | 上报 | 53 59 | 02 | 04 | len | len B 固件版本 | sum | 54 43 | |

| 产品型号查询 | 下发 | 53 59 | 02 | A1 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 产品型号查询回复 | 回复 | 53 59 | 02 | A1 | len | len B 产品信息 | sum | 54 43 | |

| 产品ID查询 | 下发 | 53 59 | 02 | A2 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 产品ID查询回复 | 回复 | 53 59 | 02 | A2 | len | len B 产品ID | sum | 54 43 | |

| 硬件型号查询 | 下发 | 53 59 | 02 | A3 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 硬件型号查询回复 | 回复 | 53 59 | 02 | A3 | len | len B 硬件型号 | sum | 54 43 | |

| 固件版本查询 | 下发 | 53 59 | 02 | A4 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 固件版本查询回复 | 回复 | 53 59 | 02 | A4 | len | len B 固件版本 | sum | 54 43 | |

#### 4.3.3 工作状态功能（控制字0x05）

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 工作状态初始化完成信息上报 | 上报 | 53 59 | 05 | 01 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 初始化是否完成查询 | 下发 | 53 59 | 05 | 81 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

#### 4.3.4 雷达探测范围信息功能（控制字0x07）

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 位置越界状态上报 | 上报 | 53 59 | 07 | 07 | 00 01 | 00: 范围外 01: 范围内 | sum | 54 43 | 状态变化时上报 |

| 位置越界状态查询 | 下发 | 53 59 | 07 | 87 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 位置越界状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 07 | 87 | 00 01 | 00: 范围外 01: 范围内 | sum | 54 43 | |

#### 4.3.5 人体存在功能（控制字0x80）

**主动上报及设置部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 开关人体存在功能 | 下发 | 53 59 | 80 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 存在信息主动上报回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 存在信息主动上报 | 上报 | 53 59 | 80 | 01 | 00 01 | 00: 无人 01: 有人 | sum | 54 43 | 状态变化时上报 |

| 运动信息主动上报 | 上报 | 53 59 | 80 | 02 | 00 01 | 00: 无 01: 静止 02: 活跃 | sum | 54 43 | 状态变化时上报 |

| 体动参数主动上报 | 上报 | 53 59 | 80 | 03 | 00 01 | 1B 体动参数 | sum | 54 43 | 1s上报一次，数值范围0-100 |

| 人体距离主动上报 | 上报 | 53 59 | 80 | 04 | 00 02 | 2B 人体距离 | sum | 54 43 | 2s上报一次，单位cm，范围0-65535 |

| 人体方位主动上报 | 上报 | 53 59 | 80 | 05 | 00 06 | 6B (2B: x, 2B: y, 2B: z) | sum | 54 43 | 2s上报一次，单位cm，位置信息有正负 |

**信息查询部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 查询人体存在开关 | 下发 | 53 59 | 80 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 查询人体存在开关回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 80 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 存在信息查询 | 下发 | 53 59 | 80 | 81 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 存在信息查询回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 81 | 00 01 | 00: 无人 01: 有人 | sum | 54 43 | |

| 运动信息查询 | 下发 | 53 59 | 80 | 82 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 运动信息查询回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 82 | 00 01 | 00: 无 01: 静止 02: 活跃 | sum | 54 43 | |

| 体动参数查询 | 下发 | 53 59 | 80 | 83 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 体动参数查询回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 83 | 00 01 | 1B 体动参数 | sum | 54 43 | 数值范围0-100 |

| 人体距离查询 | 下发 | 53 59 | 80 | 84 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 人体距离查询回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 84 | 00 02 | 2B 人体距离 | sum | 54 43 | 单位cm，范围0-65535 |

| 人体方位查询 | 下发 | 53 59 | 80 | 85 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 人体方位查询回复 | 回复 | 53 59 | 80 | 85 | 00 06 | 6B (2B: x, 2B: y, 2B: z) | sum | 54 43 | 单位cm，位置有正负 |

#### 4.3.6 心率监测功能（控制字0x85）

**主动上报及设置部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 心率监测功能开关 | 下发 | 53 59 | 85 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 心率监测功能开关回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 心率数值上报 | 上报 | 53 59 | 85 | 01 | 00 01 | 1B 心率数值 | sum | 54 43 | 3s上报一次，范围60-120 |

| 心率波形上报 | 上报 | 53 59 | 85 | 05 | 00 05 | 5B 心率波形 | sum | 54 43 | 1s上报一次，范围0-255，5个字节代表实时1s内5个数值，波形正弦波，中轴线为128 |

| 心率波形上报开关设置 | 下发 | 53 59 | 85 | 0A | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | 默认关闭 |

| 心率波形上报开关回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 0A | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | |

**信息查询部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 查询心率监测开关 | 下发 | 53 59 | 85 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 查询心率监测开关回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 80 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 心率数值查询 | 下发 | 53 59 | 85 | 82 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 心率数值查询回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 82 | 00 01 | 1B 心率数值 | sum | 54 43 | 范围60-120 |

| 心率波形查询 | 下发 | 53 59 | 85 | 85 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 心率波形查询回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 85 | 00 05 | 5B 心率波形 | sum | 54 43 | 范围0-255 |

| 心率波形上报开关查询 | 下发 | 53 59 | 85 | 8A | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 心率波形上报开关查询回复 | 回复 | 53 59 | 85 | 8A | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | |

#### 4.3.7 呼吸监测功能（控制字0x81）

**主动上报及设置部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 呼吸监测功能开关 | 下发 | 53 59 | 81 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 呼吸监测功能开关回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 呼吸信息上报 | 上报 | 53 59 | 81 | 01 | 00 01 | 01: 正常 02: 呼吸过高 03: 呼吸过低 04: 无 | sum | 54 43 | |

| 呼吸数值上报 | 上报 | 53 59 | 81 | 02 | 00 01 | 1B 呼吸数值 | sum | 54 43 | 数值范围0~35 |

| 呼吸波形上报 | 上报 | 53 59 | 81 | 05 | 00 05 | 5B 呼吸波形 | sum | 54 43 | 数值范围0~255 |

| 低缓呼吸判读设置 | 下发 | 53 59 | 81 | 0B | 00 01 | 1B 数值 | sum | 54 43 | 数值范围10~20，单位次/min |

| 呼吸波形上报开关设置 | 下发 | 53 59 | 81 | 0C | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | |

| 呼吸波形上报开关回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 0C | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | |

**信息查询部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 查询呼吸监测开关 | 下发 | 53 59 | 81 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 查询呼吸监测开关回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 80 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 呼吸信息查询 | 下发 | 53 59 | 81 | 81 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 呼吸信息查询回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 81 | 00 01 | 01: 正常 02: 呼吸过高 03: 呼吸过低 04: 无 | sum | 54 43 | |

| 呼吸数值查询 | 下发 | 53 59 | 81 | 82 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 呼吸数值查询回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 82 | 00 01 | 1B 呼吸数值 | sum | 54 43 | 范围0~35 |

| 呼吸波形查询 | 下发 | 53 59 | 81 | 85 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 呼吸波形查询回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 85 | 00 05 | 5B 呼吸波形 | sum | 54 43 | 范围0~255 |

| 低缓呼吸判读查询 | 下发 | 53 59 | 81 | 8B | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 低缓呼吸判读查询回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 8B | 00 01 | 1B 数值 | sum | 54 43 | 范围10~20，单位次/min |

| 呼吸波形上报开关查询 | 下发 | 53 59 | 81 | 8C | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 呼吸波形上报开关查询回复 | 回复 | 53 59 | 81 | 8C | 00 01 | 00 关 01 开 | sum | 54 43 | |

#### 4.3.8 睡眠监测功能（控制字0x84）

**主动上报及设置部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 睡眠监测功能开关 | 下发 | 53 59 | 84 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 睡眠监测功能开关回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 00 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 入床/离床状态上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 01 | 00 01 | 0x00: 离床 0x01: 入床 0x02: 无(实时探测模式下显示) | sum | 54 43 | 状态变化时上报 |

| 睡眠状态上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 02 | 00 01 | 0x00: 深睡 0x01: 浅睡 0x02: 清醒 0x03: 无(离床时/实时探测模式下) | sum | 54 43 | 十分钟上报一次 |

| 清醒时长上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 03 | 00 02 | 2Byte 清醒时长 | sum | 54 43 | 入床状态下，跟随10min输出，范围0-65535，单位分钟 |

| 浅睡时长上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 04 | 00 02 | 2Byte 浅睡时长 | sum | 54 43 | 同上 |

| 深睡时长上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 05 | 00 02 | 2Byte 深睡时长 | sum | 54 43 | 同上 |

| 睡眠质量评分上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 06 | 00 01 | 1B 睡眠评分 | sum | 54 43 | 睡眠过程结束时上报，范围0-100 |

| 睡眠综合状态上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 0C | 00 08 | 1B存在 1B睡眠状态 1B平均呼吸 1B平均心跳 1B翻身次数 1B大幅度体动占比 1B小幅度体动占比 1B呼吸暂停次数 | sum | 54 43 | 十分钟上报一次 |

| 睡眠质量分析上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 0D | 00 0C | 1B睡眠质量评分 2B睡眠总时长 1B清醒时长占比 1B浅睡时长占比 1B深睡时长占比 1B离床时长 1B离床次数 1B翻身次数 1B平均呼吸 1B平均心跳 1B呼吸暂停次数(预留) | sum | 54 43 | 睡眠结束时上报，需满足4小时≤时长≤12小时才输出及格数据 |

| 睡眠异常上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 0E | 00 01 | 0x00 睡眠时长不足4小时 0x01 睡眠时长大于12小时 0x02 长时间异常无人 0x03 无 | sum | 54 43 | |

| 睡眠质量评级上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 10 | 00 01 | 0x00 无 0x01 睡眠质量良好 0x02 睡眠质量一般 0x03 睡眠质量较差 | sum | 54 43 | 睡眠结束时输出 |

| 异常挣扎状态上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 11 | 00 01 | 0x00 无 0x01 正常状态 0x02 异常挣扎状态 | sum | 54 43 | |

| 无人计时状态上报 | 上报 | 53 59 | 84 | 12 | 00 01 | 0x00 无 0x01 正常 0x02 异常 | sum | 54 43 | |

| 无人计时功能开关设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 13 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时功能开关回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 13 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时时长设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 14 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时时长设置回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 14 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时时长设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 15 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | 数值范围5~120，单位分钟 |

| 无人计时时长设置回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 15 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | |

| 睡眠截止时长设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 16 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | 数值范围5~120，单位分钟 |

| 睡眠截止时长设置回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 16 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | |

| 挣扎状态判读设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 1A | 00 01 | 0x00: 灵敏度低 0x01: 灵敏度中(默认) 0x02: 灵敏度高 | sum | 54 43 | 需配合增加接口固件使用 |

| 挣扎状态判读设置回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 1A | 00 01 | 0x00: 灵敏度低 0x01: 灵敏度中(默认) 0x02: 灵敏度高 | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期外部控制开关 | 下发 | 53 59 | 84 | 1C | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | 默认开关状态：打开 |

| 睡眠周期外部控制开关回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 1C | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期开始截止设置 | 下发 | 53 59 | 84 | 1D | 00 01 | 0x00 无 0x01 开始 0x02 结束 | sum | 54 43 | 初始化状态为：无 |

| 睡眠周期开始截止设置回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 1D | 00 01 | 0x00 无 0x01 开始 0x02 结束 | sum | 54 43 | |

**信息查询部分：**

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 查询睡眠监测开关 | 下发 | 53 59 | 84 | 80 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 查询睡眠监测开关回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 80 | 00 01 | 01: 开 00: 关 | sum | 54 43 | |

| 入床/离床状态查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 81 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 入床/离床状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 81 | 00 01 | 0x00: 离床 0x01: 入床 | sum | 54 43 | |

| 睡眠状态查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 82 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 82 | 00 01 | 0x00: 深睡 0x01: 浅睡 0x02: 清醒 0x03: 无 | sum | 54 43 | |

| 清醒时长查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 83 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 清醒时长查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 83 | 00 02 | 2Byte 清醒时长 | sum | 54 43 | |

| 浅睡时长查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 84 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 浅睡时长查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 84 | 00 02 | 2Byte 浅睡时长 | sum | 54 43 | |

| 深睡时长查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 85 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 深睡时长查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 85 | 00 02 | 2Byte 深睡时长 | sum | 54 43 | |

| 睡眠质量评分查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 86 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠质量评分查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 86 | 00 02 | 1B 睡眠评分 | sum | 54 43 | |

| 睡眠综合状态查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 8D | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠综合状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 8D | 00 08 | 1B存在 1B睡眠状态 1B平均呼吸 1B平均心跳 1B翻身次数 1B大幅度体动占比 1B小幅度体动占比 1B呼吸暂停次数 | sum | 54 43 | |

| 睡眠异常查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 8E | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠异常查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 8E | 00 01 | 0x00 睡眠时长不足4小时 0x01 睡眠时长大于12小时 0x02 长时间异常无人 0x03 无 | sum | 54 43 | |

| 睡眠统计查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 8F | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠统计查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 8F | 00 0C | 1B睡眠质量评分 2B睡眠总时长 1B清醒时长占比 1B浅睡时长占比 1B深睡时长占比 1B离床时长 1B离床次数 1B翻身次数 1B平均呼吸 1B平均心跳 1B呼吸暂停次数(预留) | sum | 54 43 | |

| 睡眠质量评级查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 90 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠质量评级查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 90 | 00 01 | 0x00 无 0x01 睡眠质量良好 0x02 睡眠质量一般 0x03 睡眠质量较差 | sum | 54 43 | |

| 异常挣扎状态查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 91 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 异常挣扎状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 91 | 00 01 | 0x00 无 0x01 正常状态 0x02 异常挣扎状态 | sum | 54 43 | |

| 无人计时状态查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 92 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 无人计时状态查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 92 | 00 01 | 0x00 无 0x01 正常 0x02 异常 | sum | 54 43 | |

| 异常挣扎状态开关查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 93 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 异常挣扎状态开关查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 93 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时功能开关查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 94 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 无人计时功能开关查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 94 | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 无人计时时长查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 95 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 无人计时时长查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 95 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | 范围30-180，单位分钟 |

| 睡眠截止时间查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 96 | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠截止时间查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 96 | 00 01 | 1B 时间 | sum | 54 43 | 范围5~120，单位分钟 |

| 挣扎状态判读查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 9A | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | 需配合增加接口固件使用 |

| 挣扎状态判读查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 9A | 00 01 | 0x00: 灵敏度低 0x01: 灵敏度中(默认) 0x02: 灵敏度高 | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期外部控制开关查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 9C | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期外部控制开关查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 9C | 00 01 | 0x00 关 0x01 开 | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期开始截止查询 | 下发 | 53 59 | 84 | 9D | 00 01 | 0F | sum | 54 43 | |

| 睡眠周期开始截止查询回复 | 回复 | 53 59 | 84 | 9D | 00 01 | 0x00 无 0x01 开始 0x02 结束 | sum | 54 43 | |

### 4.4 OTA升级功能（控制字0x03）

| 功能说明 | 传输方向 | 帧头 | 控制字 | 命令字 | 长度标识 | 数据 | 校验字段 | 帧尾 | 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| OTA升级开始 | 下发 | 53 59 | 03 | 01 | 00 04 | 4B固件包大小 | sum | 54 43 | |

| OTA升级开始回复 | 回复 | 53 59 | 03 | 01 | 00 04 | 4B每帧传输 | sum | 54 43 | 上位机将按照此处回复的大小来确定每帧需要下发多长的固件包信息 |

| 升级包传输 | 下发 | 53 59 | 03 | 02 | len+4 | 4B包偏移地址+lenB数据 | sum | 54 43 | |

| 升级包传输回复 | 回复 | 53 59 | 03 | 02 | len+4 | 4B包偏移地址+lenB数据 | sum | 54 43 | 01:接收成功 02:接收失败 |

| OTA升级结束 | 下发 | 53 59 | 03 | 03 | 00 01 | 0x00 01:固件包发送完成 02:固件包发送未完成 | sum | 54 43 | |

| OTA升级结束回复 | 回复 | 53 59 | 03 | 03 | 00 01 | 0x00 01 | sum | 54 43 | |

### 4.5 校验码计算示例

以**查询存在信息**指令为例：

*   **完整指令**：`53 59 80 81 00 01 0F [校验] 54 43`

*   **校验和计算**：0x53 + 0x59 + 0x80 + 0x81 + 0x00 + 0x01 + 0x0F = 0x01BD

*   **取低字节**：0xBD

*   **最终指令**：`53 59 80 81 00 01 0F BD 54 43`

## 5. 安装指南

### 5.1 安装位置与角度

为确保最佳探测效果，建议按以下要求安装：

*   **位置**：安装在床头上方。

*   **高度**：雷达模块距床面 0.8m - 1.0m。

*   **角度**：以 30° - 45°（推荐45°）斜向下倾斜，确保主波束覆盖人体躯干区域。

*   **范围**：波束覆盖为水平40°、俯仰40°的扇形区域。

### 5.2 安装注意事项

1.  **避免遮挡**：雷达天线前方不得有金属或含电解质的遮挡物。外壳必须使用非金属材料（如塑料），且天线面与外壳内表面需保持 **2-5mm** 距离（上手指南中要求3mm，用户手册中要求2-5mm，综合取2-5mm），外壳探测面应平直无弯曲。

2.  **PCB布局**：雷达模组贴片高度应比周围其他器件高至少 **1mm**。

3.  **干扰源规避**：

*   **强干扰源**：活动的非生命体（如电风扇、摇摆的金属窗帘）、宠物、直接面对的空调（内部电机）会导致误报，应规划安装角度加以规避。

*   **可穿透材质**：雷达波可穿透衣物、窗帘、薄木板、玻璃等，不影响探测。

4.  **静电防护**：模组包含静电敏感电路，拿取时请勿触摸天线表面和引脚，建议佩戴防静电手套，仅握持板边。

## 6. 基本功能测试指引

### 6.1 睡眠状态判断测试

*   **方法**：在雷达探测范围内静止不动模拟睡眠10分钟。

*   **判断**：10分钟后雷达睡眠状态从“清醒”转为“浅睡”，即为正常。

### 6.2 入床状态测试

*   **方法**：安装好后，以至少0.7m/s速度持续靠近睡眠区域。

*   **判断**：雷达状态从“离床”切换为“入床”，即为正常。

### 6.3 离床状态测试

*   **方法**：离开探测区域至少3米远，避免干扰，开始计时。

*   **判断**：在5分钟内雷达状态从“入床/有人静止”切换为“离床”，即为正常（通常离床上报约30秒至5分钟）。

### 6.4 呼吸频率测试

*   **方法**：在实时探测模式下，于雷达正前方1.5m内静坐。平静呼吸1分钟，随后憋气30-40秒。

*   **判断**：前1分钟呼吸数值正常输出；憋气约30-40秒后呼吸数值变为0次/分钟，并上报憋气异常，即为正常。

### 6.5 心跳频率测试

*   **方法**：在实时探测模式下，于雷达正前方1.5m内静坐3分钟。

*   **判断**：雷达持续输出心率数值（典型范围50-120次/分），即为正常。

## 7. 重要声明

> ⚠️ **本产品非医疗设备**

>

> 本产品及配套文档仅供**开发、研究及健康参考**使用。**绝非**医疗诊断、治疗、安全监护或紧急报警设备。严禁用于：

> *   替代专业医疗建议、诊断或治疗。

> *   监测危重健康状况或医疗紧急情况。

> *   作为临床或护理场所的生命安全或跌倒检测装置。

> *   做出任何医疗决策或诊断任何健康状况。

>

> 本产品提供的所有数据仅供参考和实验用途。如有任何健康问题，请务必咨询合格的医疗专业人员。用户需对产品的所有应用和集成承担全部责任。

---